## Sheet1
立式灭菌器招标参数
数量： | 1台
一：设备参数及配置
1 | 技术要求
1.1 | 主体
1.1.1 | 容积： | ≥80L
1.1.2 | 材质： | 不锈钢
1.1.3 | 设计压力： | -0.1～0.28MPa
1.1.4 | 设计温度： | ≥134℃
1.1.5 | 使用寿命： | ≥8年
1.2 | 密封门
1.2.1 | 门数量： | 单门
1.2.2 | 材质： | 不锈钢
1.2.3 | 开关门方式： | 手动平移式密封门
1.2.4 | 安全联锁： | 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书
1.2.5 | 门密封方式 | 自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。
1.3 | 管路系统
1.3.1 | 控制阀门： | 进口直动式电磁阀≥1个，手动球阀≥1个
1.3.2 | 蒸汽产生方式： | 主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源
1.3.3 | 注水排水方式： | 手动注水、手动排水
1.3.4 | ★集气瓶： | 配有蒸汽集气瓶，收集蒸汽和冷凝水，无蒸汽外排
1.3.5 | 冷凝装置 | 内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排。
1.3.6 | 压力表： | 量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.0级以上
1.4 | 控制系统
1.4.1 | 操作方式： | 面板感应式操作；
1.4.2 | 控制方式： | 采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；高度集成化的PLC
1.4.3 | 界面显示： | 液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能；
1.4.4 | 流程控制： | 对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；
1.4.5 | 报警显示 | 出现故障时，显示屏显示报警代码及报警信息，蜂鸣报警，可随时被消除
1.4.6 | 排汽模式 | 可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出
1.4.7 | 保温功能 | 可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能； 保温温度可设定范围40℃～100℃； 保温时间可设定范围0～160小时
1.4.8 | 缺水报警功能 | 灭菌器内水位未达到规定水位，设备自动报警提示；当设备水位低于规定水位，自动切断加热电源。
灭菌锅使用参数
1.4.9 | 温控模式 | 双温度控制，实现对液体温度精确控制。
1.4.10 | 记录方式： | 内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；
1.4.11 | ★安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源；
1.5 | 程序系统
1.5.1 | 程序名称： | 设有医用程序、实验室程序、自定义程序三大类；医用程序包括裸露器械、包装程序、橡胶程序，共3个程序； 实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序共5个； 自定义程序可储存100个不同参数的程序。
1.5.2 | 适用范围 | 可实现对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌
1.5.3 | 参数范围 | 灭菌温度设定范围：105℃～138℃ 溶解温度设定范围：60℃～100℃ 灭菌时间可设范围：0～9999分钟 干燥时间可设范围：0～9999分钟 脉动次数可设范围：1～6次 排汽阀开启温度范围：40℃～134℃ 保温温度可设定范围：40℃～100℃ 保温时间可设定范围：0～160小时 预约时间可设定范围：0～160小时
二：其他要求
2.1 | 资质要求：所投设备具有医疗器械注册证，投标商具有经营范围内医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证，卫生安全评价报告， 灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告。
2.2 | 整机保修期≥2年
2.3 | 压力阀≥2个，提供耗材及零配件供货价格供业主参考
2.4 | 供货期：合同签订后15日以内
控制价：45000元