三包

- 除颤仪

- 重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。

- 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 支持中文操作界面。

- 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上的人群。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分21档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

- 支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

- 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

- 开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s；除颤后心电基线恢复时间≤2.5s；从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

- 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

- 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

- 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式；具备降速起搏功能。

- ◆可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示（提供证明资料）。

- 可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。

- 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

- 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

- 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

- ◆提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

- 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

- 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

- 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

- 可选配培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

- 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

- 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

- 支持设备状态指示灯用户检测。

- 支持自检放电能量精度显示和打印。

- 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

- 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP44。

- 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

- *质保期：主机2年，附件半年。

- 数量：2台。

- 预算控制价：70000元。

- 医用气垫床

- 数量：2台。

- 整体电动：电动起背，电动抬腿，电动落腿，电动便盆，电动翻身，洗头功能，移动功能，输液功能，防护功能，阅读功能，，铝合金护栏，餐桌板，静音脚轮，sss+级床垫，语音遥控，4个电机，加厚床架，配备2个防褥疮床垫。

- 预算控制价：20000元。

- 成人海姆利克训练马甲

- 数量：1套

- 款式：成人型+球套装（20-30个球）

- 预算控制价：500

- 氧气枕

- 规格：42-50L

- 数量：6个

- 预算控制价：900元。