一、投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。
3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、投标报价表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	预算控制价（元）
	投标单价（元）
	合价（元）

	1
	高压灭菌器
	台
	1
	42000
	
	

	2
	空气消毒器
	台
	2
	1600
	
	

	3
	恒温培养箱
	台
	1
	4600
	
	

	4
	麦氏比浊仪
	台
	1
	1600
	
	

	5
	混匀器
	台
	2
	2700
	
	

	
	总价
	
	
	56800
	
	


报价说明：
1、投标单价包干，单价为全费用固定单价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、税金等全部一切费用，投标单价作为中标后的按实际供货数量次月结算的依据；
2、投标单价不得超过各自的预算控制单价，投标总价不得超过采购控制总价5.68万元，否则作无效标处理。
供应商（签章）:
法定代表人（签章）:
                                                           年  月  日
三、法定代表人授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
四、投标单位资格证书

五、产品技术参数偏离表

	1、高压灭菌器

	招标要求产品技术参数
	投标产品技术参数
	偏离说明

	1.容积：≥75L
2.设计压力：-0.1~0.28MPa
◇3.设计温度：≥138℃，温度偏差：±0.5℃（提供第三方检测报告）
4.使用寿命：≥8年（或≥16000锅次）
5.腔壁加热：覆盖式金属加热板
6.自胀式门胶圈 ，控制阀：≥3个直动式电磁阀，≥1个手动阀；独立安装压力传感器；
*7.内置储能式蒸发器，无需外接蒸汽源；内置水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，自动注水、自动排水；
8.压力表：量程：-0.1～0.5MPa；精度等级：1.6级或以上，散热器：内置数量≥2个，体积＞0.0024立方米；内置后藏式安全阀
9.液晶显示屏：显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换
◇10.注水、升温、灭菌、排水、排汽、烘干全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式；具备冷热锅自检功能：设备能够自动判断冷热锅并自动对流程进行智能调节；
11.灭菌程序：应至少包含以下灭菌程序以供使用，134通用、121通用、B134快速、N134快速、朊病毒、自定义、液体程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序
	
	


	2、空气消毒器

	招标要求产品技术参数
	投标产品技术参数
	偏离说明

	1.技术参数 消毒方法：紫外线或等离子体，两种方式均须满足人机共存、动态持续消毒、无二次污染。
2.最大适用体积：≥80 m3

3.额定循环风量：≥800 m3/h（循环风量≥适用体积的10倍）

◇4.消毒效果：白色葡萄球菌（8032株）杀灭率：≥99.90 %；空气中自然菌消亡率：≥90 %（1 h 连续运行后采样），须提供第三方检测报告。
5.紫外线灯管寿命≥5000小时

◇6.紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2

7.紫外线泄漏量：≤3μW/cm2臭氧泄漏量：≤0.007mg/m3

8.触感式控制面板，中文背光液晶显示屏，显示屏显示风量状态，风量可按高、中、低自由选择； 

9.采用快速拆卸式拆卸过滤器，便于日常清洁及维护保养，配合静音风机循环送风；

10手动常开、手动定时、临时工作三种模式；

11.质保期：≥3 年

12.整机符合《消毒技术规范》（2002版）及GB 28235-2020（紫外线）或GB/T 18801（等离子体）安全要求。
	
	


	3、恒温培育箱

	◇1、容积：≥88L
2、温度控制范围：Rt+5--85℃
◇3、温度显示精度：0.1℃，温度波动度：±1.0℃，温度均匀度：±2.0℃
4、舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架，防滑脱隔板设计，方便装载。
◇5、采用PID微电脑控温技术，多点校温，温度更精准。
6、具有显示屏，简单易懂易操作，便于观察
7、具有限温报警系统功能，超过限制温度即自动中断，防止温度过高对仪器产生损害。
8、具有定时功能，声光报警提示，0-99.9H；具备开门报警，超温报警功能
9、具有二类医疗器械注册证

	
	


	4、麦氏比浊仪

	◇1、最小示值：0.001 MCF

◇2、测量范围：0~5 MCF(麦氏浊度单位),1MCF=3X10^8 CFU/ml

3.示值误差：5%F.S(满量程误差)

◇4、重复性：0.5%

5.零点漂移：0.5%F.S(满量程误差)

6.产品特点：细菌浊度分析，直读(MCF)麦氏浊度单位。

7.保修期2年

	
	


	5、混匀器

	1、壳体采用优质ABS材质，耐腐蚀；

2、使用新型直流无刷电机，无极调节，低噪长效。

3、数码显示方式，确保时间、转速的精确性。

◇4、转速/精度：200-3000rpm/ ±5rpm。

◇5、定时范围：0-9999 min/s。

6、振幅范围：4mm。

7、通过压力传感的控制形式实现点振、连续运转的圆周式震荡。

8、稳定运行噪音≤70分贝。

9、服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。

10、保修期：保修期自购买之日起为1年。


	
	


六、服务承诺书

