一、投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。
3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、投标报价表

	序号
	项目名称
	数量（台）
	预算控制价（元）
	投标单价（元）
	合价（元）

	1
	超低温冰箱
	1
	50000
	
	

	2
	样本温冰箱
	1
	9500
	
	

	3
	生物安全转运箱
	1
	750
	
	

	4
	样本冷藏冰箱
	3
	7000
	
	

	
	总价
	
	81250
	
	


报价说明：
1、投标单价包干，单价为全费用固定单价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、税金等全部一切费用，投标单价作为中标后的按实际供货数量次月结算的依据；
2、超低温冰箱控制价5万元、样本温冰箱控制价0.95万元、生物安全转运箱控制价0.075万元，样本冷藏冰箱控制价2.1万元，投标单价不得超过各自的预算控制单价，投标总价不得超过采购控制总价8.125万元，否则作无效标处理；
供应商（签章）:
法定代表人（签章）:
                                                           年  月  日
三、法定代表人授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
四、投标单位资格证书

五、产品技术参数偏离表

	超低温冰箱

	招标要求产品技术参数
	投标产品技术参数
	偏离说明

	1、容积：≥348L
*2、温度控制：箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内，显示精度0.1℃
3、制冷方式：直冷
5、用途：用于提供低温冷冻环境，供医疗机构储存血液制品、试剂等样本。
6、噪音等级：≤68dB（A）
7、外部材料：喷涂钢板，内部材料：304不锈钢，隔热层：聚氨酯环戊烷发泡
8、脚轮：重型万向脚轮+底脚设计，方便用户移动设备。
◇9、高效的制冷系统设计：无氟环保高效制冷剂；采用主流的双机复叠制冷系统，制冷性能更稳定；铜管管路，经久耐用。
◇10、温度控制：采用智能全触感液晶屏，用户操作更加方便，确保精确稳定运行；精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃。
11、显示方式：智能全触感液晶屏，可显示箱内温度及各种报警信息。
◇12、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警功能。
13、多重保护功能：具有保护功能，防止随意调整运行参数；USB口数据导出功能;延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。
14、冰箱配备温度采集传输一体机。
	
	


	样本冷藏冰箱

	招标要求产品技术参数
	投标产品技术参数
	偏离说明

	◇1、有效容积≥270L。
2、箱体部材料：304不锈钢
◇3、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-10℃～-25℃范围内，显示精度0.1℃。
4、按键屏功能：微电脑控制，标配LED屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警值等参数，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。
◇5、多种声光报警功能：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警。

6、安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全。
◇7、采用知名品牌高效压缩机，动力强劲。 

8、采用具有优势的丝管蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快。
9、加厚保温层设计，采用高性能保温材料，保温效果更卓越。
10、配置6个整抽屉+1个半抽屉。
11、箱体底部配2个脚轮，带有2个底脚锁定装置，便于移动和安放。
12、安全门锁设计，感知随意开启，使用更安全，可以选配外挂锁。
13、配置 LED 照明系统，视物更清晰。
14、温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃。
15、显示方式：数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。
◇16、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥8小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。
◇17、数据存储与导出：标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据；
18、多重保护功能：传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；密码保护功能，防止随意调整运行参数；延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。
19、资格证明和技术文件
①医疗器械生产许可证
②医疗器械注册证
③ISO9001质量管理体系认证
④ISO13485医疗器械质量管理体系认证
二、售后服务要求
1、保修期2年
2、终生维修，保证零配件供应不少于10年
3、售后服务：24小时内响应，并到位处理。要求将在接听电话后24小时内响应，并在正常工作时间处理报修；

	
	


	生物安全转运箱

	◇1、内部容积：≥15L
2、材质：主体材质，PP，保温材质：PU；
3、病原微生物样本送检，箱内温度2-8℃，实时温度值显示；
4、具备国家食品药品监管总局一类医疗器械备案凭证或医疗器械注册证（提供复印件并加盖公章）
5、箱体四周丝网印刷“向上”、生物危害标识警示；
6、内置不少于 2 只独立 95 kPa 密封罐（材质 HDPE），罐口螺纹 + 硅胶 O 圈，每罐配海绵试管托 1 只、吸附棉片 2 片；
7、箱口硅胶密封条，连续无接头；箱盖与箱体采用 2 处不锈钢铰链 + 2 处双开锁扣，配机械钥匙锁，防止运输中误开。

	
	


	样本冷藏冰箱

	1、样式：立式、单门
◇2、容积：≥368L，温度控制：箱内温度保持在2℃~8℃范围内，显示精度0.1℃
3、温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃。
4、制冷方式：风冷
5、低噪音，噪音等级：＜55dB（A）
6、外门：1扇；双层中空钢化玻璃门，带电加热，防止表面凝露。有安全门锁设计，防止随意开启。
7、脚轮：底部前后4个脚轮，独立调平地脚，方便用户移动设备。
8、搁架：≥5个，高度可调节。
9、高效的制冷系统设计：国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂；翅片蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定。
10、显示方式：数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。
◇11、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥8小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。
◇12、数据存储与导出：标配USB存储模块，可全程跟踪记录温度变化，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据；
13、多重保护功能：传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；密码保护功能，防止随意调整运行参数；延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。

	
	


六、服务承诺书

