全自动微生物血培养检测仪

1台，预算价6.2万

一、技术参数

1.适用范围：通过体外培养的方式检测正常条件下人体血液或其他无菌体液中的微生物。

2.检测原理：采用非侵入式检测方法，当微生物代谢产生气体可经过半透膜渗透至瓶底与指示剂结合，通过光学探测器测量光的变化，判定标本的阴阳性结果。

3.仪器功能：

3.1培养方式：采用模组独立加热技术，避免开关门引起温度变化影响细菌生长。

*3.2仪器内置扫描装置，实现快速条码扫描。3.3采用连续摆动振荡恒温培养方式，每个瓶位设立独立检测器，至少每10分钟检测一次，提高检测速度与准确率，并建立生长曲线和加速度曲线。

3.4物联功能：仪器配套物联系统，可放置在不同的科室，数据可实时传送到主机，进行统一监管。（投标中提供彩页或软件截图为佐证材料）

4.检测时间：最快检测阳性时间：≤5小时，支持48小时延迟上机。

*5.仪器容量：≥120个瓶位，可通过增加培养模块实现瓶位扩增至少240个瓶位，并可提供≥200孔位的型号注册证。

6：整机设计：

*6.1仓门可显示每个孔位培养状态，方便用户获知培养结果。（投标中提供产品说明书或技术白皮书作为佐证材料）

6.2整机一体化设计，无需外接显示器，外观小巧紧凑，可置于台上使用。

7.血培养瓶：

7.1血培养瓶种类包括含树脂需氧瓶、含树脂厌氧瓶、含树脂儿童瓶并提供SFDA注册证。

7.2树脂吸附剂：采用树脂吸附剂吸附抗生素、抗体等干扰因素，提高阳性标本检出率和检出速度、不影响后期染色镜检。

- 使用期限：≥10 年

- 9.所有使用的试剂在“安徽省医集采平台医用耗材与检验试剂交易系统”目录内，并提供该平台试剂唯一的流水号

二、售后服务要求

1、保修期2年

2、终生维修，保证零配件供应不少于10年

3、每年定期对仪器进行保养和维护

4.培训地点：在客户仪器安装地点由厂家工程师完成现场培训；

培训内容：培训内容主要包括样品的制备过程，仪器操作以及结果判读和软件基本操作等。

5.培训要求：培训完成后，至少有2-3名工作人员能够独立完成该仪器的基本操作流程。

6.售后服务：24小时内响应，并到位处理。要求将在接听电话后24小时内响应，并在正常工作时间处理报修；