生物安全柜参数

双人生物安全柜参数：
一、技术指标：

1、气流模式：30%内排，70%外排；洁净等级10级
2、流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.30±0.025m/s；

3、使用进口品牌ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%；品牌风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动，（响应文件中提供产品彩页或第三方有权机构出具的扫描件证明）

4、安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试；

*5、在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供实物图片文件证明；工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速；（响应文件中提供产品彩页或第三方有权机构出具的扫描件证明）

6、LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数；

7、温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态；

8、整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒；

9、前窗玻璃门采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能；

10、安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； 

11、柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便；
*12、标配联动控制系统：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制，提供实物图片文件；

*13、双人操作，外形尺寸: 大于等于1.34米 小于1.5米；（大于宽* 高 *深≥1340*2130*790；小于1500*2130*790  ）；紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间，提供实物图片文件；
14、质保期内每年提供一次免费第三方检测校准服务。

