一、投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。
3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、投标报价表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	投标单价（元/台）
	投标总价（元）

	1
	生物安全柜
	台
	2
	
	


报价说明：
1、投标单价包干，投标单价为全费用固定价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等全部一切费用；
2、投标总价不得超过采购方的控制总价8万元，否则作无效标处理。
供应商（签章）:
法定代表人（签章）:
                                                           年  月  日
三、法定代表人授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
四、产品技术参数偏离表
	招标要求产品技术参数
	投标产品技术参数
	偏离说明

	1、气流模式：30%内排，70%外排；洁净等级10级
2、流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.30±0.025m/s；

3、使用进口品牌ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%；品牌风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动，（响应文件中提供产品彩页或第三方有权机构出具的扫描件证明）

4、安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试；

*5、在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供实物图片文件证明；工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速；（响应文件中提供产品彩页或第三方有权机构出具的扫描件证明）

6、LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数；

7、温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态；

8、整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒；

9、前窗玻璃门采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能；

10、安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； 

11、柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便；
*12、标配联动控制系统：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制，提供实物图片文件；

*13、双人操作，外形尺寸: 大于等于1.34米 小于1.5米；（大于宽* 高 *深≥1340*2130*790；小于1500*2130*790  ）；紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间，提供实物图片文件；
14、质保期内每年提供一次免费第三方检测校准服务
	
	


五、产品注册/备案证明
六、供应商生产许可/经营许可证明

七、第三方认证测试报告
