一、投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。
3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、投标报价表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	生物显微镜
	台
	1
	
	


报价说明：

1、投标单价包干，单价为全费用固定单价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、税金等全部一切费用，投标单价作为中标后的按实际供货数量次月结算的依据；

2、投标总价不得超过采制总价9.8万元，否则作无效标处理。
供应商（签章）:
法定代表人（签章）:
                                           年  月  日
三、法定代表人授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
四、供应商生产许可/经营许可证明
五、产品技术参数偏离表

	显微镜

	招标要求产品技术参数
	投标产品技术参数
	偏离说明

	1、正置显微镜，可作明场观察，可拓展荧光、相差、DIC、偏光等其他观察方法。
★2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。
3、调焦：载物台垂直运动方式距离≤25mm，最小微调刻度单位≤1微米。
4、观察筒：三目观察筒，倾斜角度30度，视野数≥22，三档分光：0/100、50/50、100/0。（提供官网链接或说明书或原厂盖章的彩页佐证并作为验收指标）
5、照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。（提供官网链接或说明书或原厂盖章的彩页佐证并作为验收指标）
★6、物镜，满足以下参数（提供官网链接或说明书或原厂盖章的彩页佐证并作为验收指标）
10X（N.A. ≥0.25，W.D. ≥10.6）
20X（N.A. ≥0.4，W.D. ≥1.2 spring）
40X（N.A. ≥0.65，W.D. ≥0.6 spring）
100X（N.A. ≥1.25，W.D. ≥0.13 spring，油镜）
7、载物台：左手或右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳，配套双夹片器，1片和2片均可适用，方便两个玻片在目镜下的快速比较。（提供官网链接或说明书或原厂盖章的彩页佐证并作为验收指标）
8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。
9、物镜转换器：五孔物镜转盘
10、聚光镜：阿贝聚光镜，N.A≥1.1。
11、可升级荧光：要求将来可本地化升级增加荧光装置，单层荧光激发块转盘位置≥8，具备复眼荧光照明技术。（提供官网链接或说明书或原厂盖章的彩页佐证并作为验收指标）
12、载物台高度调节 ：具有聚焦限位旋钮，避免调焦时标本或物镜的损伤。（提供官网链接或说明书或原厂盖章的彩页佐证并作为验收指标）
13、配置要求：
13.1显微镜主机             1套                  

13.2  透射明场照明系统     1套                    
13.3  物镜10X/20X/40X/100X 1套                   
13.4  聚光镜




 1套
13.5  必配的附件、配件、专用工具、消耗品等     1套
14、技术服务
★14.1、投标公司须提供经原厂培训合格的工程师证书和至少一年以上的社保证明；
14.2、每年至少两次免费上门维护服务；
14.3、整机原厂质保3年，质保期内非人为损坏，显微镜配件损坏免费更换；
	
	


