一、投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。
3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、投标报价表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	投标单价（元/台）
	投标合价（元）

	1
	生物安全柜
	台
	3
	
	

	2
	其他费用
	项
	1
	8000
	8000

	3
	投标总价（元）
	（3）=（1）+（2）
	


报价说明：
1、投标单价包干，投标单价为全费用固定价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等全部一切费用；
2、投标报价含0.8万元其他费用，投标总价不得超过采购方的控制总价9.8万元，否则作无效标处理。
供应商（签章）:
法定代表人（签章）:
                                                           年  月  日
三、法定代表人授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
四、产品技术参数偏离表
	招标要求产品技术参数
	投标产品技术参数
	偏离说明

	一、技术参数
◇1、气流模式：100%外排。
*2、可供双人使用，安全柜通过GB 41918-2022 生物安全柜认证，有国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证。
3.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s

4.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%

5.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互

6.洁净级别为10级的工作环境

*7.LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数，具有报警代码显示提醒设计。
◇8.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能

9.前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度。
10.生物安全柜内具有紫外灯和高亮度LED灯管。
*11.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，防护人员安全，前窗玻璃具有全幅可清洁功能。
12.配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警

13.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示

14.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示

15.负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体

16.高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行，并且可实现单人更换，维修保养快捷

17.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜操作区后部的左右两侧，操作区两侧取电方便

18.脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面

19.可联动控制，通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动

二、售后服务要求
1、保修期2年
2、终生维修，保证零配件供应不少于10年
3、每年定期对仪器进行保养和维护
4.售后服务：24小时内响应，并到位处理。要求将在接听电话后24小时内响应，并在正常工作时间处理报修
	
	


五、产品注册/备案证明
六、供应商生产许可/经营许可证明

七、第三方认证测试报告
