高压灭菌器参数

1台，预算价6.8万

1.容积：≥75L

2.设计压力：-0.1~0.28MPa

*3.设计温度：≥138℃，温度偏差：±0.5℃（提供第三方检测报告）

4.使用寿命：≥8年（或≥16000锅次）

5.腔壁加热：覆盖式金属加热板

6.自胀式门胶圈 ，控制阀：≥3个直动式电磁阀，≥1个手动阀；独立安装压力传感器；

*7.内置储能式蒸发器，无需外接蒸汽源；内置水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，自动注水、自动排水；

8.压力表：量程：-0.1～0.5MPa；精度等级：1.6级或以上，散热器：内置数量≥2个，体积＞0.0024立方米；内置后藏式安全阀

9.液晶显示屏：显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换

*10.注水、升温、灭菌、排水、排汽、烘干全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式；具备冷热锅自检功能：设备能够自动判断冷热锅并自动对流程进行智能调节；

11.灭菌程序：应至少包含以下灭菌程序以供使用，134通用、121通用、B134快速、N134快速、朊病毒、自定义、液体程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序

12.资质要求：须提供二类医疗器械注册证，卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告及符合GB4793.4-2019相关要求的第三方检测报告。

13.保修期二年。

14.每年定期对仪器进行保养和维护

15.售后服务：24小时内响应，并到位处理。要求将在接听电话后24小时内响应，并在正常工作时间处理报修；