一、投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。
3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、投标报价表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	全自动内镜
清洗消毒机
	台
	1
	
	


报价说明：

1、投标总价包干，投标价为全费用固定价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、税金等全部一切费用，投标单价作为中标后的结算依据；

2、投标总价不得超过采购控制总价8万元，否则作无效标处理。
供应商（签章）:
法定代表人（签章）:
                                           年  月  日
三、法定代表人授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
四、产品技术参数偏离表

	全自动内镜清洗消毒机

	招标要求产品技术参数
	投标产品技术参数
	偏离说明

	1、机器大小满足安装尺寸：宽度≤700mm，深度≤810mm，高度≤1100mm
2、电路控制系统独立安装于罩子内，与水路隔离，安全耐用。
*3、机盖开和关的方式需包含脚踢开关，在机器故障或没电时，能应急人工开盖。
4、设备为彩色触摸屏，非按键膜。所有运行程序可于屏幕上一键操作，显示内容应至少包含运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时等内容，同时具有权限设置保护。（提供设备的打印扫描件或照片以证明）
5、具备实时打印功能，也能事后打印储存在消毒记录中的任意一条或多条记录。
（提供设备的打印扫描件或照片以证明）
◆6、拥有可视酶瓶和酒精瓶的窗口，提醒工作人员及时添加酶液或者酒精。
◆7、有单独的消毒液取样出口，无需复杂操作；设备内的消毒剂为自动添加和排放，添加后，设备可自动记录清洗消毒的次数。
8、机盖为可视钢化玻璃，可通过玻璃观察内镜洗消状况，不容易爆裂，误伤工作人员。
8、设备须满足同时进行1-2条软镜的全自动清洗消毒需求。
◆9、设备须带内镜全程测漏功能，可根据泄漏量大小进行正压保护和强制退出的操作，保护内镜。具有漏气自动报警。
◆10、具备全过程故障报警并提示解决方案方法。
◆11、可同时实现高压喷淋+全管道自动循环灌流+全浸泡清洗消毒，内镜所有通道同步灌流清洗，清洗消毒无死角。
12、标准程序以外可自定义程序，设置加强消毒程序，以满足区分普通病人和阳性传染病人使用后的清洗消毒需求。
13、具有单独的消毒液取样口，自动添加和排放消毒剂，添加后，设备可自动记录清洗消毒的次数。

	
	


供应商（签章）:

法定代表人（签章）:
                                           年  月  日
五、供应商生产许可/经营许可证明/第三方检测报告
1、消毒机应符合YY/T 0734.1-2018《清洗消毒器第1部分：通用要求和试验》、符合GB 30689-2014《内镜自动清洗消毒机卫生要求》中的附录G相关条款；内镜内外表面彻底的清洗和消毒，清洗效果符合GB/T 35267-2017的要求。消毒效果符合GB/T38497-2020的要求。提供第三方检测报告
2、提供设备终末漂洗效果应达到：过氧乙酸消毒液残留量≤40mg，邻苯二甲醛消毒液残留量≤0.03%，戊二醛消毒液残留量≤0.1%。提供第三方检测报告
3、提供设备的二类医疗器械注册证，以及其它必要的证书。
六、服务承诺函
1、提供整机质保3年。质保范围包括主机核心硬件、设备自带系统软件等。故障响应为2小时内上门服务。定期上门巡检、设备性能监测、质控参数校准。

2、负责机器上、下水安装及材料费、人工费等费用。

3、其它增值的免费服务。
