全自动内镜清洗消毒机参数
1、机器大小满足安装尺寸：宽度≤700mm，深度≤810mm，高度≤1100mm
2、电路控制系统独立安装于罩子内，与水路隔离，安全耐用。
*3、机盖开和关的方式需包含脚踢开关，在机器故障或没电时，能应急人工开盖。
4、设备为彩色触摸屏，非按键膜。所有运行程序可于屏幕上一键操作，显示内容应至少包含运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时等内容，同时具有权限设置保护。（提供设备的打印扫描件或照片以证明）
5、具备实时打印功能，也能事后打印储存在消毒记录中的任意一条或多条记录。
（提供设备的打印扫描件或照片以证明）
◆6、拥有可视酶瓶和酒精瓶的窗口，提醒工作人员及时添加酶液或者酒精。
◆7、有单独的消毒液取样出口，无需复杂操作；设备内的消毒剂为自动添加和排放，添加后，设备可自动记录清洗消毒的次数。
8、机盖为可视钢化玻璃，可通过玻璃观察内镜洗消状况，不容易爆裂，误伤工作人员。
8、设备须满足同时进行1-2条软镜的全自动清洗消毒需求。
◆9、设备须带内镜全程测漏功能，可根据泄漏量大小进行正压保护和强制退出的操作，保护内镜。具有漏气自动报警。
◆10、具备全过程故障报警并提示解决方案方法。
◆11、可同时实现高压喷淋+全管道自动循环灌流+全浸泡清洗消毒，内镜所有通道同步灌流清洗，清洗消毒无死角。
12、标准程序以外可自定义程序，设置加强消毒程序，以满足区分普通病人和阳性传染病人使用后的清洗消毒需求。
13、具有单独的消毒液取样口，自动添加和排放消毒剂，添加后，设备可自动记录清洗消毒的次数。
*14、消毒机应符合YY/T 0734.1-2018《清洗消毒器第1部分：通用要求和试验》、符合GB 30689-2014《内镜自动清洗消毒机卫生要求》中的附录G相关条款；内镜内外表面彻底的清洗和消毒，清洗效果符合GB/T 35267-2017的要求。消毒效果符合GB/T38497-2020的要求。（提供第三方检测报告）。
15、提供设备终末漂洗效果应达到：过氧乙酸消毒液残留量≤40mg，邻苯二甲醛消毒液残留量≤0.03%，戊二醛消毒液残留量≤0.1%。（提供第三方检测报告）
16、提供设备的二类医疗器械注册证。
[bookmark: _GoBack]17、提供整机质保3年。质保范围包括主机核心硬件、设备自带系统软件等。故障响应为2小时内上门服务。定期上门巡检、设备性能监测、质控参数校准。
18、负责机器上、下水安装及材料费、人工费等费用。


