全自动红细胞沉降率测定仪参数
说明："*"为重要技术参数
*1、样品位≥20孔
[bookmark: _GoBack]2、血沉测量范围0mm/h-150mm/h
3、具有动态血沉曲线显示及打印功能
4、测试结果存储≥200组
5、测试符合率≥90%
6、重复性：SD≤2mm/h（当血沉值≤10mm/h）；CV≤10%（当血沉值＞10mm/h）
7、通道一致性：SD≤2mm/h（当血沉值≤10mm/h）；CV≤10%（当血沉值＞10mm/h）
8、血沉准确性误差: ±1mm
9、配有RS-232或USB接口，可支持LIS连接，实现检验数据自动传输，LIS连接由中标方提供。（提供承诺函）
10、质保时间不少于3年，自验收合格之日起计算；终身提供维修服务及技术支持。保修期内免费上门维修，故障响应时间≤24小时，到达现场时间≤48小时（提供承诺函）





	
